|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 672/4

Датум: 13. 04. 2017.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара -МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ЈН ОП 4-2017,

Путем e-mailа дана 11. 04. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

„Pitanje broj 1:

Molimo vas da stavku:

Aparat treba da je dimenzija: širine 80 ± 5 cm i dubine 75 ± 5 cm;

promenite u:

2. Aparat treba da je dimenzija: širine 120 ± 5 cm i dubine 80 ± 5 cm;

Aparati za anesteziju se konstruišu tako da se dobije što bolja ergonomija i olakša rad u operacionoj Sali, tako da se ograničavanjem dimenzija aparata može smanjiti komfor pri radu anesteziologa i anestetičara.

Pitanje broj 2:

Molimo vas da stavku:

9. Aktivni modovi ventilacije: volumenom kontrolisana, pritiskom kontrolisana, pritiskom kontrolisana sa garantovanim volumenom, SIMV ventilacija u varijantama volumenom i pritiskom kontrolisana,  pritiskom podržano spontano disanje;

promenite u:

9. Aktivni modovi ventilacije: volumenom kontrolisana, pritiskom kontrolisana, pritiskom kontrolisana sa garantovanim volumenom ili volumenom kontrolisana sa autoflow opcijom, SIMV ventilacija u varijantama volumenom i pritiskom kontrolisana ili bolje (bipap ili BiLevel),  pritiskom podržano spontano disanje;

Pitanje broj 3:

Molimo vas da stavku:

10. Minimalni opseg podešavanja disajnog volumena:  20 - 1500 ml;

promenite u:

10. Minimalni opseg podešavanja disajnog volumena:  20 - 1800 ml;

Veliki tidalni volumen je vrlo bitan prilikom primene rekrutmet manevra kod pojedinih pacijenata, tako da je za jednu kliniku za plućne bolesti neophodno da imaju aparat za anesteziju sa što većim opsegom podešavanja za ovu karakteristiku.

Pitanje broj 4:

Molimo vas da stavku:

11. Elektronski PEEP;

promenite u:

11. Podešavanje PEEP-a u opsegu 1-30 mbar, sa mogućnošću isključenja PEEP-a

Opseg podešavanja PEEP-a je značajniji od samog načina podešavanja. Za jednu kliniku od plućne bolesti može biti od velikog značaja ova karakteristika od aparata za anesteziju.

Pitanje broj 5:

Molimo vas da stavku:

18. Gasni modul za kontinualnu analizu inspiratornih i ekspiratornih koncentracija kiseonika, ugljen-dioksida, oksidula i inhalacionih anestetika i proksimalno merenje pritiska i protoka;

promenite u:

18. Gasni modul za kontinualnu analizu inspiratornih i ekspiratornih koncentracija kiseonika, ugljen-dioksida, oksidula i inhalacionih anestetika

Pitanje broj 6:

Molimo vas da stavku:

19. Poseduje kolor displej minimalne veličine ekrana od 15”, touchscreen, smešten na mobilnom nosaču za različito ugaono pozicioniranje displeja;

promenite u:

19. Poseduje kolor displej minimalne veličine ekrana od 15”

U današnje vreme se koriste ekrani sa širokim uglom vidljivosti, te nije neophodno ugaono podešavanje ekrana, da bi se očitale vrednosti sa istog.

Pitanje broj 7:

Molimo vas da stavku:

21. Prikazi na kolor displeju aparata: istovremeni prikaz 3 krivulje disanja (pritisak, protok, ugljen-dioksid) i petlje respiratorne mehanike (volumen-pritisak ili protok-volumen), digitalni prikaz pritisaka gasova iz centralnog razvoda, mereni pritisci u disajnom putu, frekvenca disanja, disajni volumen, minutni volumen, kompliansa, prikaz protokomera u vidu bargrafa, merene koncentracije u inspirijumu i ekspirijumu za kiseonik, ugljen-dioksid, oksidul i inhalacione anestetike, prikaz obračunatog MAC;

promenite tako da glasi:

21. Prikazi na kolor displeju aparata: istovremeni prikaz 3 krivulje disanja (pritisak, protok, ugljen-dioksid)istovreni prikaz dve različite petlje respiratorne mehanike  (volumen-pritisak i protok-volumen istovremeno), digitalni prikaz pritisaka gasova iz centralnog razvoda, mereni pritisci u disajnom putu, frekvenca disanja, disajni volumen, minutni volumen, kompliansa, prikaz protokomera u vidu bargrafa, merene koncentracije u inspirijumu i ekspirijumu za kiseonik, ugljen-dioksid, oksidul i inhalacione anestetike, prikaz obračunatog MAC.

S obzirom na to da se oprema nabavlja za kliniku za plućne bolesti, vrlo je bitno da se mogu istovremeno videti svi parametri respiratorne mehanike pacijenta.

Pitanje broj 8:

Molimo vas da stavku:

22. Kompaktan disajni sistem dizajniran za rad pri niskom protoku, koji omogućava brzu kinetiku gasova (brzo ubacivanje i ispiranje sistema);;

promenite u:

22. Kompaktan disajni sistem dizajniran za rad pri niskom protoku.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање 1:

Предлог није прихватљив. Наручилац је дефинисао опсег димензија апарата за анестезију, који одговара предвиђеном простору у операционој сали где је добро предвиђено да се користи.Апарати разних произвођача испуњавају захтев. Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 2:

Предлог није прихватљив. Опис добра представља спецификацију тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема,што значи да понуђени апарат може имати и више активних модова вентилације од минимално тражених. Наручилац ће прихватити уколико је понуђена варијанта волуменом контролисане вентилације са аutоflow опцијом уместо притиском контролисане са гарантованим волуменом. Апарат мора имати СИМВ облике тражене вентилације како су описани.Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 3:

Предлог није прихватљив. Опсег минималног дисајног волумена је објективно дефинисан и одговара потребама и начину рада.Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 4:

Предлог није прихватљив.Наручилац сматра да није потребно мењати текст захтева како је формулисан обзиром да већина нових апарата за анестезију разних произвођача поседује електронски регулисан PEEP.

Одговор на питање 5:

Предлог није прихватљив. Проксимално мерење омогућава већу осетљивост мерења вентилационих параметара протока и притиска, обзиром да подразумева да је сензор постављен  на позицији непосредно испред тубуса, ближе дисајном путу пацијента.  Ово је од значаја на пр. код рада при ниском или минималном протоку.Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 6:

Предлог није прихватљив. За наручиоца је боље решење да може,по потреби, једноставно да позиционира дисплеј приликом промене свог радног положаја, уместо да помера положај целог апарата у случајевима када дисплеј није мобилан. Оваква ергономска карактеристика иначе је одлика нових система за анестезију разних произвођача. Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 7:

Предлог није прихватљив.Опис добра представља спецификацију тражених обавезних минималних карактеристика, што значи да је прихватљиво када понуђени апарат има више или боље приказе на колор дисплеју од минимално наведних у захтеву.Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан.

Одговор на питање 8:

Предлог није прихватљив. Наручилац остаје при захтеву у свему како је формулисан,  обзиром да прецизније појашњава на коју особину дисајног система се тачно мисли.

Наручилац је у конкурсној документацији 3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. дефинисао техничке карактеристике опреме која је предмет јавне набавке.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ