|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-10

Датум: 22. 11. 2018.

vii додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018.

Путем e-mailа дана 21. 11. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр. 1:

Молимо Наручиоца да се тачка 3.2 измени тако да сада гласи: "Maksimalno opterecenje stola, najmanje 220 kg".

Саветујемо горе поменуту измену као реномирани произвођач, а на основу наше клиничке праксе и инсталираних система. Са таквом спецификацијом биће побољшана могућност да се обезбеди пружање здравствених услуга као и могућност да се те услуге прошире на шири спектар пацијената, готово без обзира на тежину пацијента. Такође, треба имати у виду да максимални капацитет носивости стола означава тежину пацијента плус сву опрему одељења за интензивну негу на столу код хитних прегледа. У случају наглог погоршања виталних знакова пацијента и стања срчаног застоја, неопходна је хитна кардиопулмонална реанимација (ЦПР) која често комбинује компресију грудног коша са вештачком вентилацијом у покушају мануелног очувања интактне функције мозга све док се не предузму даље мере. Сви потенцијални понуђачи имају у понуди систем са траженом техничком карактеристиком, те се предложеном изменом не нарушава начело обезбеђивања конкуренције.

Питање бр. 2:

На страни 6 тендерске документације Наручилац је у делу Техничке карактеристике под тачком 6.2 навео: „ Najkrace vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duze od 0,7 sekundi.“

На основу других техничких спецификација под тачкама 7.8; 8.3.27; 8.3.28 које се односе на технике кардио прегледа и процена, као и специјализованих алата, молимо Наручиоца да наведени захтев „ Najkrace vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duze od 0,7 sekundi.“ измени тако да сада гласи: „ Najkrace vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duze od 0,35 sekundi. “

Брзина ротације од 0,7 секунди је потпуно неадекватна за извођење праве кардијалне или ЦТ пулмонаме ангиограм (ЦТПА) процедуре. На основу међународних ЦТ смерница, за кардијалне прегледе треба користити најбрже могуће брзине ротације. Сви произвођачи могу понудити ЦТ систем под сегментом од 64/128 слајсева који може покрити захтев за брзином ротације < 0.35 секунди, те се предложеном изменом не нарушава начело обезбеђивања конкуренције.

Питање бр. 3:

Имајући у виду нове технологије и трендове компјутеризоване томографије, молимо Наручиоца да уведе нови захтев који сви потенцијални понуђачи могу да испуне, а који би осигурао квалитет понуђених ЦТ система, тј. параметар који дефинише резолуцију високог контраста слика: "Visoko kontrastna rezolucija (od 0% MTF) minimum 18 lp/cm". Параметар се мери у lp / cm и одређује квалитет слике у смислу резолуције високог контраста.

Питање бр. 4:

На страни 4 тендерске документације, Наручилац је у делу Техничке карактеристике под тачком 4.1 навео: "Najmanje 64 akviziciona sloja po jednoj rotaciji" и под тачком 4.2 "Broj detektorskih redova, najmanje 64".

Имајући у виду да су горе наведени захтеви типични за сегмент са 64/128 слајсева, молимо Наручиоца да уведе нови захтев, који сви потенцијални понуђачи могу да испуне, а који би гласио: "Najmanje 128 rekonstruisanih slajseva po rotaciji" и који би гарантовао употребу најновије технологије и квалитет понуђених ЦТ система у смислу реконструисаних слајсева по ротацији.

Питање бр. 5:

Што се тиче пружања интуитивних и поједностављених решења за рад корисницима, молимо Наручиоца да уведе нови захтев који гласи:

"Kontrolna tabla na gentriju sa ekranom osetljivim na dodir".

Такво решење ће корисницима бити од користи у њиховим свакодневним рутинским задацима јер нуди информације у реалном времену на екрану осетљивом на додир који се налази на гентрију и више функционалности у просторији за преглед, што повећава флексибилност радног тока оператера. Такође пружа приказа ЕКГ записа, унапред дефинисану позицију пацијента, избор протокола за преглед, идентификационе податке пацијента и многе друге оптимизоване функције. Сви потенцијални понуђачи имају у понуди систем са траженом техничком карактеристиком, те се предложеном изменом не нарушава начело обезбеђивања конкуренције.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели ограничавање конкуренције међу потенцијалним понуђачима. Свакако, наручилац ће прихватити сваку понуду која нуди и више од траженог, те истиче да његов дефинисани захтев под тачком 3.2 Максимално оптерећење стола, најмање 200 кг остаје непромењен. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање бр 2:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели ограничавање конкуренције међу потенцијалним понуђачима. Подсећамо да захтев наручиоца под тачком 6.2 гласи: „најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0.7 секунди“. Уколико потенцијални понуђач понуди и краће време од траженог његова понуда неће бити одбијена, већ напротив биће прихваћена. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање бр 3:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели ограничавање конкуренције међу потенцијалним понуђачима. Уколико потенцијални понуђач понуди бољу техничку карактеристику од минимално дефинисане или пак функционалност коју наручилац није тражио својом минималном техничком спецификацијом, наручилац свакако неће одбити његову понуду већ ће исту прихватити. Наручилац остаје при својим дефинисаним захтевима и није спреман мењати конкурсну документацију у складу са сугестијама потенцијалног понуђача.

Одговор на питање бр 4:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели ограничавање конкуренције међу потенцијалним понуђачима. Сваки понуђач који понуди систем за компјутеризовану томографију са више реконструисаних слајсева по ротацији од траженог минимума ће бити прихваћена. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање бр 5:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели ограничавање конкуренције међу потенцијалним понуђачима. Уколико потенцијални понуђач понуди бољу техничку карактеристику од минимално дефинисане или пак функционалност коју наручилац није тражио својом минималном техничком спецификацијом, наручилац свакако неће одбити његову понуду већ ће исту прихватити. Наручилац остаје при својим дефинисаним захтевима и није спреман мењати конкурсну документацију у складу са сугестијама потенцијалног понуђача.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ