|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-2

Датум: 13. 11. 2018.

i додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018.

Путем e-mailа дана 08. 11. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр 1:

Ставка 4: Детекторски систем

Тачка 4.2: Број детекторских редова најмање 64

“Обзиром да се под тачком 4.1 захтева најмање 64 аквизициона слоја по једној ротацији, а број аквизиционих слојева дефинише класу апарата, а не број детекторских редова, да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити број детекторских редова 32?”

Питање бр 2:

Ставка 6: Аквизициони параметри

Тачка 6.2: Најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,7 секунди

“Имајући у виду да ће се скенер користити за различите врсте прегледа, међу којима и плућа и срца, ротација од 0,7 секунди не може обезбедити слике одговарајућег квалитета за такву врсту прегледа. Веће брзине ротације омогућавају не само брже прегледе, већ су и артефакти изазвани покретима знатно редуковани.

О томе сведоче многобројне светске студије, по којима је показано да брже ротације гентрија доприносе бољој коронарној ЦТА, студијама срчане функције и педијатријских ЦТ прегледа, као и повећању покривености. Такође, већа брзина ротације редукује замућења настала услед кретања, што је од изузетног значаја код прегледа срца и плућа.

Имајући у виду да сви водећи светски произвођачи 64 слојних система имају брзину ротације 0,4 секунде па и ниже, предлажемо Наручиоцу да тачку 6.2 измени, тако да она сада гласи:

Најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,4 секунди.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица. Број детекторских редова које наручилац захтева од стране потенцијалних понуђача значајно утичу на квалитет дијагностичке слике. Тражени минимални број детекторских редова одређују квалитет и перформансе система за компијутеризовану томографију као и квалитет и перформансе добијеног дијагностичког оутпута. Наручилац је својим захтевом од потенцијалних понуђача захтевао минимум који испуњавају његове потребе, те није спреман значајно деградирати перформансе апарата и губити на квалитету дијагностичке слике. Број детекторских редова који је тражен од стране наручиоца испуњавају сви водећи произвођачи система за компијутеризовану томографију. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање бр 2:

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица јер не жели дискриминисати потенцијалне понуђаче увођењем и повећавањем захтева од првобитно тражених. Наручилац ће свакако прихватити сваку понуду потенцијалног понуђача који понуди и ниже време за пуну ротацију од 0,7 секунди. Наручилац остаје при свом захтеву.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ