|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-16

Датум: 13. 11. 2017.

XIII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 10. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањe:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потросни материјал група 1

Питања за партију 44:

Молимо да дефинишете да ли је потребно да је микробиолошка анализа, односно тест, рађена према стандардима ISO 22196 и JIS Z2801,јер једино ови стандарди одређују методу која је верификована за испитивање антимикробних својстава третираних пластичних површина:

ISO 22196 –интернационални стандард који специфицира методу процене антибактеријске активности антибактеријских третираних пластичних маса и других непорозних површина производа (укључујуćи интермедијске производе).

JIS Z2801 - Ово је међународно призната испитна метода за процену антибактеријске активности третираних пластичних материјала (и других непорозних површина производа) како би се инхибирао или убио раст тестних микроорганизама

Сматрамо да би прихватањем резултата добијених другом методом, Наручиоц био доведен у заблуду у вези антимикробних својстава понуђеног добра, јер друге методе нису одобрене за ову врсту испитивања (обзиром да се ради о засејавању специфичне подлоге анестезијских црева, односно пластичних површина) те самим тим испитивања рађена оваквим методама нису валидна.

Стога, предлажемо измену конкурсне документације тако да гласи:

Višekratni zatvoreni kružni sistem za disanje sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra, duž.1,6m. , koleno konekcija 22M/15F sa luer-lock portom i zaštitnom kapicom, sa mogućnošću upotrebe na više pacijenata u periodu od min.7 dana, rezistentan na minimum 5 grupa multi-drug otpornih mikroba (priloziti mikrobiolosku analizu tj. test sertifikovane nezavisne laboratorije koji nedvosmisleno potvrdjuje osobine ponudjenog sistema, rađen metodom prema ISO 22196 ili JIS Z2801 standardu, kao i sertifikat laboratorije u kojoj je test radjen; priloziti Product Data Sheet ponudjenog proizvoda; dostaviti uzorak; analiza je uradjena na zahtev proizvodjaca) – za respirator A20KOM/KUT“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Наручилац  је у конкурсној документацији за партију бр. 44 захтевао достављање микробиолошке анализе, тј. теста сертификоване независне лабораторије, а у којем се подразумева да је анализа рађена према ISO 22196 стандарду који је већ усклађен са JIS Z 2801. Неопходно је да се из приложеног теста акредитоване лабораторије може недвосмислено утврдити метода тј. начин анализе присуства и понашања имплементираних мулти-резистентних микроба у одређеним временским интервалима, а под дејством јона сребра, као што је и тражено конкурсном документацијом.

Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ