|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3620 /4-2

Датум: 18. 12. 2017.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017.

Путем e-mailа дана 13. 12. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањa:

,, Поштовани,

PARTIJA 1 , Stavka 1 — Bolnički krevet:

„Metalna, jednodelna ograda koja se pruža duž bočnih strana uzglavlja, leđnog i bedrenog dela kreveta i koja se po potrebi može skinuti“

Питање бр. 1:

Да ли је могуће понудити болнички кревет који поседује дводелне сигурносне бочне странице, независне, израђене од ABS пластике са системом спуштања што представља много боље и сигурније решење од металних бочних страница?

„Minimalna nosivost dušeka 200 Kg“

Питање бр. 2:

Да ли је могуће понудити душек минималне носивости од 180 Kg што представља минимално одступање од тражене вредности а у циљу обезбеђивања начела конкурентности и већег броја потенцијалних понуђача?

„Ležne ploče najmanje 200x90 cm“

Питање бр. 3:

Да ли је могуће понудити болнички кревет са лежећом плочом димензија 201x87 cm што представља минимално одступање од тражених вредности а у циљу обезбеђивања начела конкурентности и већег броја потенцијалних понуђача?

„Spoljne dimenzije kreveta (bez izvučene ekstenzije): najviše 220x100cm“

Питање бр. 4:

Да ли је могуће понудити болнички кревет спољних димензија 225x99 cm што представља минимално одступање од тражених вредности а у циљу обезбеђивања начела конкурентности и већег броја потенцијалних понуђача?

PARTIJA 1 , Stavka 2 - Pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za obedovanje:

„Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 75 do 105 cm ili sirem“

Питање бр. 5:

Да ли је могуће понудити покретни ормарић са сепаратним покретним сточићем који чине једну целину и плочом за храњење подесивом по висини у опсегу 79 do 105 cm што представља минимално одступање од тражених вредности а у циљу обезбеђивања начела конкурентности и већег броја потенцијалних понуђача?

„Dimenzije ormana : 50x50x90 cm ±5% , ploče: 60x33 cm ±3%“

Питање бр. 6:

Да ли је могуће понудити покретни ормарић димензија 45x49x86 cm и сточић са плочом димензија 60x42 cmm за храњење подесивом по висини у опсегу 79 do 105 cm што представља минимално одступање од тражених вредности а у циљу обезбеђивања начела конкурентности и већег броја потенцијалних понуђача?

„Telo (konstrukcija) ormarića izradeno od metala i zaštićeno praškastom bojom, nanesenom

elektrostatski“

Питање бр. 7:

Да ли је могуће понудити покретни ормарић чија је конструкција израђена од етилена и представља боље решење у односу на метал због лакшег чишћења и одржавања самог ормарића?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Институт за плућне болести Војводине поседује болничке кревете који садрже металне ограде које су једноделне, као и болничке кревете који поседују ограде које су дводелне и израђене од пластике. Искуство говори да су металне и једноделне ограде поузданије и трајније решење, те у том смислу наручилац поменуту ставку техничких карактеристика неће мењати.

Одговор на питање бр. 2:

На Институту за плућне болести веома често лече се пацијенти који пате од гојазности. Опрема која ће служити за смештај и третман таквих пацијената мора бити адекватна. У том смислу наручилац поменуту ставку техничких карактеристика неће мењати.

Одговор на питање бр. 3:

Прихвата се предлог понуђача. Нови текст ставке техничке карактеристике гласи: “Dimenzija ležne površine 200x90cm ±5%”

Одговор на питање бр. 4:

Простор у ком ће се налазити болнички кревети и путања којом ће се кретати приликом транспорта изузетно су ограничени, те је манипулација креветима у таквом окружењу отежана. Димензије кревета одређене су у складу са потребама и могућностима Наручиоца, те одступања у димензијама болничких кревета у том смислу не може бити. Стога, наручилац поменуту ставку техничких карактеристика неће мењати.

Одговор на питање бр. 5:

Прихвата се предлог понуђача. Нови текст ставке техничке карактеристике гласи: “Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 80 do 105 cm ili širem”

Одговор на питање бр. 6:

Прихвата се предлог понуђача. Нови текст ставке техничке карактеристике гласи: “Dimenzije ormana: širina 45-55cm, dužina 45-55cm, visina 80-90 cm, dimenzije ploče za hranjenje: širina 60cm±3%, dužina 30-45cm”

Одговор на питање бр. 7:

Не прихвата се предлог понуђача. Ормарић мора бити металне конструкције јер искуство са истим показује да су такви ормарићи дуготрајније решење.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ