|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Broj: 893/4-1

Datum: 28. 04. 2017.

ii dodatne informacije/pojašnjenja

u vezi Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara - MEDICINSKA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 3, JN OP 7-2017, za partiju br. 1 rendgen aparat.

Putem e-maila dana 26. 04. 2017. godine, primili smo dopis kojim zainteresovano lice traži pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku i to:

Pitanja:

„Pitanje 1:

Da Ii se u predmetnoj nabavci može ponuditi potpuno direktan digitalni sistem sa
flat panel detektorom ( DR rešenje) boljih performansi koji bi na adekvatniji
način zadovoljio Vaše potrebe?

Kako je namera naručioca da obezbedi digitalnu radiološku sliku,
predlažemo naručiocu da izmeni konkursnu dokumentaciju i omogući svim
potencijalnim ponuđačima da ponude savremenije i bolje digitalno DR rešenje tj.
da ne ograničava kvalitet ponuđene opreme sa gomje strane insistirajući na
tehnološki i ekonomski prevaziđenim rešenjima. Ograničavanjem konkurencijena ovaj način, Naručilc se odriče prava da dobije kvalitetnije dobro u okviru istog
budžeta, a Zakon o javnima nabavkama jasno zahteva da se naručioci moraju
ponašati ekonomično, domaćinski i da štite javni interes tako što će obezbediti
uslove da što veći broj ponuđača uzme učešće u postupku javne nabavke i da
dobije najkvalitetnije dobro za povereni novae.

Smatramo da je u interesu naručioca da dobije pravo digitalno rešenje, obzirom
da ono može biti ponudeno u okviru postojećeg budžeta za ovu javnu nabavku.

Globalne prednosti direktne radiografije sa flet panel detektorom (DR) u
odnosu na indirektnu digitalnu radiografiju sa CR pločama (CR) ili na analogni
kaseta/film si stem:

- huzetna efikasnost akvizieije: slika se dobija na ekranu za MANJE OD 5
sekundi, bez čekanja za razvijanje fdma ili fizičkog odnošenja fosfornih ploča u
skener, očitavanja ploča i dodatnog brisanja. Mogućnost primene u opštoj
radiologiji, traumatologiji i institueijama za urgentnu negu.

- Ekstremna efikasnost pregleda koji se obavljaju za oko dva minuta,
odnosno barem 3-4 puta brže nego pregledi na CR ili konvencionalnim sistemima
(po rezultatima analiza u SAD, CR pregled u proseku traje 9 — 35 minuta( izvor:
Medical Imaging).

- Značajno bolja efikasnost pregleda: obuhvatna ispitivanja u SAD su
odredila prosečno vreme za dijagnostiku DR sistemom na oko 9 minuta a CR
sistemima odnosno konvencionalnom radiografijom, 50 odnosno 55 minuta
(Izvor: Medical Imaging).

- Daleko veća automatizaeija radnog procesa, od integraeije sa RIS
zakazivanjem paeijenata do slanja snimaka na PACS, kod DR sistema sve se
obavlja na jednoj konzoli, dok se u CR sistemima seta od aparata do konzole koja
je kod skenera.

- Znatno veća osteljivost flat panel detektora, u rangu filma brzine 800.
Poredenja radi fidmovi brzine 400 se trenutno koriste u filmskoj radiografiji a CR
tehnologija pruža ekvivalent brzine fdma oko 250.

- Značajno smanjenje doze zračenja u odnosu na konvencionalne i CR
sisteme za postizanje istog kontrasta i kvaliteta slike usled povećane osetljivosti
detektora.

- Značajno veća robustnost: kvalitet slike koju pruža digitalni flat panel
detektor se ne gubi vremenom, element za prihvat slike ostaje iste osetljivosti i nema potrebe za menjanjem posle odredenog broja snimaka kakav je slučaj sa
CR sistemima.

- Detektorski sistem se ne vadi iz kućišta, ne pad od fizičkih oštećenja (kao
što su ogrebotine pri čiščenju folija) kakva se dešavaju na CR pločama i koja
proizvode artifakte i direktno utiČu na kvalitet dobijene slike.

- Nema folija i supstanci za održavanje istih, kao potrošnog materijala koji
mom da se menja

- Značajno bogatiji DICOM data set, beleže se svi parametri snimanja koji
su kasnije dostupni lekarima, što nije slučaj kod CR sistema.

Prednosti digitalizovanog RTG aparata sa flat panel detektorom u odnosu na
analogni redgen sa CR sistemom:

- Znatno olakšan radni proces radiologa i rendgen tehničara,

- U mnogome poboljšan dijagnostički kvalitet,

- Vidno bi se smanjile doza zeračenja koju primaju pacijenti, a indirektno i
rendgen tehničari,

- Izgubila bi se potreba za ponavljanjem ekspozicije usled pod Hi pre —
eksponiranja snimka

- Postigao bi se većiprotokpacijenata i ušteda vremena,

- Uspostavila bi se trajna arhiva i mogućnost vremenskog poredenja
snimaka,

- Distribucija snimaka između odvojenih lokacija u sklopu iste ustanove
obavljala bi se putem postojeće računarske mreže,

- Postiglo bi se slanje snimaka u druge medicinske ustanove putem interneta

- Generalno bi se podigao kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

- Digitalna slika se može obraditi - kvalitet i izgled se mogu prilagoditi
konkretnoj dijagnostičkoj nameni primenom algoritama obrade

- Digitalnom slikom se može manipulisati — prikaz je potpuno podesiv prema
nameni, rotacije proizvoljna uvećanja, inverzije.

- Digitalna slika omogućava razna merenja, uvećanja,
inverzije, kvantimetriju

Dodatna prednosti ovakvog, integrisanog rešenja je veća sigumost u
radu, jer odgovomost za kvalitet i bezbednost rada samog sistema u potpunosti
preuzima jedan proizvođač. U slučaju odvojenih analognog rendgen sistema i
CR-a možete doći u situaciju da su proizvođači analognog RTG aparata i CR
sistema različiti, samim tim i serviseri različiti.

Kako je očigledna namera naručioca da u određenoj fazi dijagnostičkog
procesa obezbedi radiografsku sliku u digitalnom formatu, pozivamo ga da nam
omogući da ponudimo istinski digitalno savremeno rešenje tj. da ne ograničava
kvalitet ponudene opreme sa gornje strane.

Smatramo da je u interesu naručioca da dobije pravo digitalno resenje, u
slučaju da ono može biti ponuđeno u okviru postojećeg budieta za javnu
nabavku. Pored prethodno navedenog, rad na aparatu koji predlaiemo je
znatno kvalitetniji, jednostavniji i ekonomičniji.

Predlog izmene:

Iz tih razioga dostavljamo Vam predlog izmene konkursne dokumentacije, koje
bi se ogledala u dodavanju mogućnosti potencijalnim ponuđačima da ponude i
rešenje za digitalizaciuju sa flat panel detektorom (DR). U tabelamom opisu
opisu javne nabavke ( strana 32,konkursne dokumentacije) ispod stavke 2. Sistem
za komjuterizovanu radiografiju sa radnim stanicom neophodno je dodati i :

ILI SISTEM ZA DIGITALIZACIJU SA FLET PANEL DETEKTOROM

Minimalne tehničke karakteristike Sistema za digitalizaciju sa flat panel
detektorom (DR):

- Bežični flet panel detektor veličine - min 35 x 43cm

- Scintilatorski sloj: Csl (cezijum jodid)

- Veličina piksela manje ili jednako 175pm

- Osetljivost detektora, DQE faktor pri 0 lp/mm: 60%

- Veličina upotebljive matrice slike, rezolucija min L996 x2,434piksela

- Raspon sive skale akvizicije - min 16 bita

- Težina flat panel detektorom sa baterijom do 4kg

- Punjač za baterije

- Uz Hat panel detektor se isporučuje min.2 baterije ili inkorporirana batedja
kondezatorskog tipa

Pitanje 2: Vašom konkursnom dokumentacijom u delu PACIJENT STO
pod stavkom 1.1 definisali ste: dimenzije pacijent stola 210 x 85 cm.

Imajuči u vidu da većina modela RTG sistema raznih ponuđača ne poseduje
traženu tehničku karakteristiku, molimo Vas da traženu tehničku karakteristiku
izmenite tako kako bi omogućili konkurenciju među ponuđacima, ne
ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata. U suprotnom Narudilac će
značajno ograničiti konkurenciju među potencijalnim ponučačima i samim tim
prekršiti čl. 10 i 12 ZoJN.

Predlog izmene:

Dimenzije paciejent stola: min. 210 x 80cm

Pitanje 3: Vašom konkursnom dokumentacijom u delu PACIJENT STO
pod stavkom 1.4. definisali ste: transferzalno pomeranje plivajiiće ploče stola
min 28cm.

Imajući u vidu da većina modela RTG sistema raznih ponuđača ne poseduje
traženu tehničku karakteristiku, molimo Vas da traženu tehničku karakteristiku
izmenite tako kako bi omogućili konkurenciju među ponuđačima, ne
ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata. U suprotnom Narudilac će
značajno ograničiti konkurenciju medu potencijalnim ponučačima i samim tim
prekršiti čl. 10 i 12 Zo.TN.

Predlog izmene:

- transferzalno pomeranje plivajuće ploče stola min 20cm

Pitanje 4: Kokursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STAN1CE pod stavkom 7.5.2. definisano je Mogućnost obrade
snimaka nastalih na različitim DICOM modalitetima (CT,MR,CR,DR,US,XA
ltd). S obzirom na činjenicu da je narudilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje	uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu tomografiju (CT), angio salu...,postavIja se pitanje
svrsishodnosti obrade snimaka nastalih na ovim modalitetim. Pomenute
funkcionalnosti nikako ne predstavljaju osnovne alate za obradu i manipulaciju
RTG slika dobijenih na RTG urađaju, koji je i sam predmet ove nabavke.

Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne potreba, naručilac može
nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za obradom smimaka
nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje diskriminatorski, u praksi
neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo jedno, da favorizuje
određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne učesnike stavljajući u
diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac nema obučene
kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom specijaiizacijom, ne
samo za čitanje, već, mnogo važnije i ociglednije, za obradu snimaka
napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev jejoš besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 5: Kokursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.2E definisano je: Specijalni tj poseban a hit za
označavanje kičme (“Spine Lebeling”)

Obzirom da je naručilac specijalna plućna bolnica, specijalizovana
ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti, koji se
ne bavi supspecijalisičkim ortopedskim pregledima, kao i planiranjem
ortopedskih operacija, postavlja se pitanje svrsishodnosti ovakvog zahteva.
Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju osnovne alate za obradu i
manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je i sam predmet ove
nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne potreba, naručilac
može nabaviti u odvojenom postupku. Pomenuti zahtev za obradom snimaka,
koje nikako ne spadaju u opis poslova plućne bolnice, već isključivo ortopeske
ustanove, su krajnje diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski
neopravdan i ima za cilj samo jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri
tome sve druge potencijalne učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako
se pri tome zna da naručilac nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na
radiologe sa usko stručnom specijaiizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo
važnije i ociglednije, za obradu ortopedskih snimaka, pomenuti zahtev je još
besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 6: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.22. definisano je -Specijalne alate -“Spine
Lebeling’', “Cobbe - angle”, “Goniometry”, “Coxometry”, alati za analizu karlica i
drugo. Molimo naručioca da nam podobnije objasni kakvi su to alati, čemu služe i za koje dijagnostičke metode se koriste? S obzirom na činjenicu da je naručilac
specijalna plućna bolnica, specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo
dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti, a NE supspecijalisičkim ortopedskim
pregledima, kao i planiranjem ortopedskih operacija, postavlja se pitanje
svrsishodnosti ovakvog zahteva. Pomenuti zahtev za obradom snimaka, koje nikako
ne spadaju u opis poslova plućne bolnice, već isključivo ortopeske ustanove, su
krajnje diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj
samo jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Pomenute funkcionalnosti nikako ne
predstavljaju osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG
urađaju. koji je i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u
slucaju realne potreba, naručilac može nabaviti u odvojenom postupku. Ako se pri
tome zna da naručilac nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa
usko stručnom specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i
očiglednije, za obradu ortopeskih snimaka. pomenuti zahtev je još besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 7: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.27. defmisano je: mogućnost automatskog
poravnanja i sinhronogpregleda preseka studija u poredenju po tri ravni.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uređaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev je još besmisleniji,

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 8.: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.28. definisano je Konkursnom dokumentacijom
u delu SOFTVER PACS definisano je: mogućnost sinhronog interaktivnog zumiranja i pomeranja snimaka..

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradont smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografljom,
pomenuti zahtev je još besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 9.: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.29 definisano je:mogućnost MIP/MinlP prikaza u osnovnoj dijagnostičkoj licenci.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uređaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG urađaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev jej oš besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu.

Pitanje 10.: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.30 đefinisano je:mogućnost prikaza zakrivljenih preseka u osnovnoj dijagnostičkoj licenci.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnib
bolesti, koja ne poseduje uređaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev jejoš besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 11.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.31 definisano je: mogućnostprikaza preseka
rekonstruktivnih ravni u osnovnoj dijagnostičkoj licenci. S obzirom na činjenicu da
je naručilac specijalna plucna bolnica. dakle specijalizovana ustanova koja se bavi
isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti, koja ne poseduje uredaje za
magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu tomografiju (CT), angio
salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka nastalih na ovim
modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju osnovne alate za  obradu i manipulaciju RTG slika đobijenih na RTG uradaju, koji je i sam predmet
ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne potreba, naručilac
može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za obradom smimaka
nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje diskriminatorski, u praksi
neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo jedno, da favorizuje
određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne učesnike stavljajući u
diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac nema obučene kadrove,
tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom specijalizacijom, ne samo za
čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu snimaka napravljenih
magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom, pomenuti zahtev je još
besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 12.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.26 definisano je: mogućnost računanja promene diametara kroz studije različitog datuma, mogućnost automatskog
poravnanja i sinhronog pregleda preseka studija u poredenju po sve tri ravni
(trnsferzalna, frontalna, sagitalna) kao i iztneđu različitih modaliteta (MR,CT).

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG urađaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilae može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev jejoš besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 13.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tackom 7.5.34 definisano je: podečavanje debljine slajsa i
razmaka.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti. koja ne poseduje uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naruČilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da narucilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, vee, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev je još besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 14.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.35 definisano je:mogućnost pravljana zakrivljenih preseka.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uređaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG urađaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da narucilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu  snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev jejoš besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 15.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.36 definisano je:M1P i MinIP u tokukorišćenja MPR.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uređaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modaiitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za
obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradui
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev je još besmisleniji.

Predlog izniene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 16.: Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.37 definisano je:Automatski link tj. A utomatsko povezivanje MPR grupa.

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, dakle
specijalizovana ustanova koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih
bolesti, koja ne poseduje uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu
tomografiju (CT), angio salu...,postavIja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka
nastalih na ovim modaiitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju
osnovne alate za obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG urađaju, koji je
i sam predmet ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne
potreba, naručilac može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za  obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje
diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo
jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne
učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac
nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom
specijalizacijom, ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i očiglednije, za obradu
snimaka napravljenih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom,
pomenuti zahtev je još besmisleniji.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetnu karakteristiku iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Pitanje 17.:Konkursnom dokumentacijom u delu SOFTVER RADIOLOŠKE
RADNE STANICE pod tačkom 7.5.39 definisano je: Jedna licenca softvera za 3D
analize sa sleclećim funkcionalnostima:

7.5.40 Volume Rendering

7.5.41 Специјални алат за аутоматско уклањање пацијент стола једним кликом

7.5.42 Специјални алат за аутоматско уклањање костију једним кликом

7.5.43 Додатни алати за подешавање приказа студије, тј уклањање фрагмената, по активирању алата за аутоматско уклањање костију

7.5.44 Дефинисање запремине од интереса и уклањање непотребних области запремине да би се добила јаснија слику о патологији

7.5.45 Могућност снимања запремина од интереса у архиву

7.5.46 Дефинисање 3D ткива

7.5.47 Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију у оквиру 3D лиценце/прозора, тако да радиолог може касније да настави дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“)

7.5.48 Једна лиценца софтвера за Волуметријске компарације са следећим функционалностима:

7.5.49 Могућност тродимензионалне компарације студија насталих у различитим временским тренуцима и на различитим модалитетима (CT и MR)

7.5.50 Могућност аутоматског поравњавања и синхроног прегледа пресека студија у поређењу по све три равни (трансверзална, фронтална, сагитална) као и између различитих модалитета (CT, MR)

S obzirom na činjenicu da je naručilac specijalna plućna bolnica, koji ne
poseduje uredaje za magnetnu rezonancu (MR), kompjuterizovanu tomografiju
(CT), angio salu..., naručilac je neargumentovanim insistiranjem na pomenutom zahtevu. Pomenuti zahtev za obradom smimaka nastalih na modalitetima koje ne
poseduje, su krajnje diskriminatorski, u praksi neutemeljen, ekonomski neopravdan
i ima za cilj samo jedno, da favorizuje određenog proizvođača, pri tome sve druge
potencijalne učesnike stavljajući u diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da
naručilac nema obučene kadrove, tu pre svega mislimo na radiologe sa usko
strućnom specijalizaciiom. ne samo za čitanje, već, mnogo važnije i ociglednije, za
obradu snimaka napravlienih magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom
tomografijom. pomenuti zahtev je jos besmisleniji. S obzirom na činjenicu da je
naručiiac specijatna plućna bolnica, dakle specijalizovana ustanova koja se bavi
isključivo dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti, koja ne poseduje uredaje za
magnetnu rezonancu (MR), kompj uterizovanu tomografiju (CT), angio
salu...,postavlja se pitanje svrsishodnosti obrade snimaka nastalih na ovim
modalitetim. Pomenute funkcionalnosti nikako ne predstavljaju osnovne alate za
obradu i manipulaciju RTG slika dobijenih na RTG uradaju, koji je i sam predmet
ove nabavke. Napredni alati za pomenute obrede, u slučaju realne potreba, naručilac
može nabaviti ne zavisno od ovog postupka. Pomenuti zahtev za obradom smimaka
nastalih na modalitetima koje ne poseduje, su krajnje diskriminatorski, u praksi
neutemeljen, ekonomski neopravdan i ima za cilj samo jedno, da favorizuje
određenog proizvođača, pri tome sve druge potencijalne učesnike stavljajući u
diskriminatorski položaj. Ako se pri tome zna da naručilac nema obučene kadrove,
tu pre svega mislimo na radiologe sa usko stručnom specijalizacijom, ne samo za
čitanje, već, mnogo važnije i ociglednije, za obradu snimaka napravljenih
magnetnom rezonancom i kompjuterizovanom tomografijom, pomenuti zahtev je jos
besmisleniji.

Napominjemo da je podnosilac ovog zahteva proizvodac digitalnih RTG
aparata, dijagnostočkih radnih stanica, PACS arhiva i propadajućih softvera. Naši
proizvodi se koriste u vise od 90 zdravstvenih ustanova u Srbiji i inostranstvu, a
reference uključuju i najzahtevnija svetska tržišta SAD, Svajcarske, Velike Britanije,
Kube, Nemačke, Češke itd. i nikada do sada nismo našli na ovakav zahetev
naručioca.

Dosadašnji zahtevi tržišta su bili takvi da se u sklopu DIGITALNOG
RENDGEN APARATA nabavljaju dijagnostičke radne stanice i PACS arhive
isključivo sa dijagnostčkim softverom za obradu, smeštaj i manipulaciju RTG slika
dobijenih da radiografskih i fluoroskopskih modaliteta. CT i MR radiološke radne
stanice i PACS arhive sa specijalizovanim alatima za ortopediju, angiografiju,
kariologiju i si. su nabavljene u posebnim postupcima, uz predhodnu saglasnost
Uprave za javne nabavke o opravdanosti iste.

Predlog izmene:

Izbaciti predmetne karakteristike iz tehničke specifikacije kao nepotrebnu

Poštujemo volju naručioca da prilikom formiranja javne nabavke sam, autonomno
proceni sopstvene portebe, ali napominjemo da naručilac mora pre svega da poštuje
Zakon o javnim nabavkama, da se domaćinski ponaša, da štiti javni interes i da se
vodi ekonomskom logikom. Naručilac mora da obezbedi uslove da što veći broj
ponuđača uzme učešće u postupku javne nabavke i da dobije najkvalitetnije dobro za
povereni novae. Međutim, ovako pripremljenom tehničkom specifikacijom dobili bi
ste đigitalni rendgen aparat kompletno manuelni (ručni), bez i jedne motorizacije i
sinhronizacije, dijagnostičku radnu stanicu bez dijagnostičkih (radioloških)
monitora, ali zato sa CR sistemom za komjuterizovanu digital izaciju i PACS
hardverom i softverom sa korisničkim alatom krajnje neprimerenim za Vaše porebe.

Smatramo da je u interesu naručioca da dobije najkvalitnije digitalno rešenje u
okviru postojećeg budžeta za javnu nabavku, te Vas još najljubaznije molimo da
sagledate naše predloge, kako ne bismo morli da tražimo zaštitu naših interesa preko
Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača i drugih ustanova.

“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/15) Naručilac daje sledeće pojašnjenje:

Odgovor na pitanje 1:

Konkursnu dokumentaciju predmetne nabavke naručilac je definisao spram svojih potreba. Realna i objektivna potreba naručioca je nabavka rendgen aparata koji se sastoji iz komonenti koje je naručlac predvideo svojom konkursnom dokumentacijom. Sistem za kompijuterizovanu radiografiju kao jedna od komponenti predmeta javne nabavke predstavlja za naručioca naoptimalnije i za njegov radni tok najekonomičnije rešenje, nalazi se u upotrebi kod naručioca kao i  u većini zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

Takođe, naručilac ističe da je za predmetnu nabavku obezbedio sredstva kao i saglasnost za sprovođenje nabavke koju je i objavio na Portalu javnih nabavki. Ovom prilikom naručilac  ističe da ne ulazi u  mane i prednosti sistema za digitalizaciju sa flet panelom jer pomenuti sistem nije ni predmet javne nabavke, takvo rešenje ne zadovoljava njegove potrebe. Sistemom za kompijuterizovanu radiografiju može se digitalizovati i više grafijskih sistema istovremeno, (npr. RTG grafijski sistemi, mobilni RTG grafijski sistemi, RF skopija sa grafijskim ulazom itd.) što predstavlja značajnu prednost u odnosu na sistem digitalizacije flet panel detektorom koji tu mogućnost ne poseduje.  Takođe, u radnom toku naručioca utvrđeno je da bi najosetljiviji deo svakog sistema za digitalizaciju morao biti receptor slike, tačnije CR kasete sa fosforescentnim folijama kod CR sistema, odnosno bežični flet panel detektor kod sistema flet panela koje potencijalni ponuđač predlaže, te da su oni i najizloženiji mehaničkim i drugim oštećenjima koji mogu nastati usled njihove eksploatacije i upotrebe. Takođe, naručilac ističe i da su flet panel detektori kao i CR kasete (kao receptori slike različitih sistema za digitalizaciju RTG slike) prilikom svoje operativne upotrebe konstantno izloženi mehaničkim i drugim oštećenjima koje nastaju u svakodnevnom radu što uvek predstavlja finansijski rizik za naručioca. CR kasete kao i flet panel detektori suštinski predstavljaju komponente sistema za digitalizaciju koje se tokom eksploatacije habaju, oštećuju i predstavljaju zamenske komponente koje pre ili kasnije naručilac mora menjati jer same imaju ograničeni vek trajanja. U slučaju kvara flet panela ceo sistem je van funkcije, dok u slučaju kvara CR kasete sistem normalno nastavlja sa funkcionisanjem zahvaljujući drugim CR kasetama predviđenim predmetnom javnom nabavkom, imajuči u vidu da je naručilac predvideo nabavku ukupno 12 CR kaseta različitih dimenzija . Iz svega iznetog, naručilac ostaje pri svome zahtevu.

Odgovor na pitanje 2:

Naručilac delimično prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača i menja svoju konkursnu dokumentaciju tako da ona glasi:

“ Dimenzije pacijent stola minimum 210x85 cm ( +/-5%) ili veće.

Obrazloženje: Naručilac je svoju konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba. Naručilac dopušta toleranciju odstupanja od dimenzija stola koja ga ne ograničavaju u svakodnevnom radu.

Odgovor na pitanje 3:

Naručilac delimično prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača i menja svoju konkursnu dokumentaciju tako da ona glasi:

“ Transferzalno pomeranje plivajuće ploče pacijent stola min. 28 cm (+/-10%) ili više”

Obrazloženje: Naručilac je svoju konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba. Naručilac dopušta toleranciju odstupanja od transferzalnog pomeranja stola koja ga ne ograničavaju u svakodnevnom radu

Odgovor na pitanje 4:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 5:

Naručilac prihvata sugestiju ponuđača te izbaciju iz konkursne dokumentacije traženu karakteristiku.

Odgovor na pitanje 6:

Naručilac prihvata sugestiju ponuđača te izbaciju iz konkursne dokumentacije traženu karakteristiku.

Odgovor na pitanje 7:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 8:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 9:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 10:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 11:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 12:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 13:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 14:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 15:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 16:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. S toga i tražena tehnička karakteristika predstavlja realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija.

Odgovor na pitanje 17:

Naručilac nije spreman prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača jer je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba, dobio suglasnost i sredstva za njenu realizaciju. Naručilac kao renomirana specijalizovana ustanova na teritoriji Vojvodine poseduje sistem za kompijuterizovanu tomografiju, angio – salu kao i veliki broj različitih radioloških modaliteta. Takođe, naručilac ističe da poseduje edukovano i osposobljeno osoblje za dijagnostiku medicinskih studija nastalih na različitim radiološkim modalitetima.  S toga i tražene tehničke karakteristike predstavljaju realnu i objektivnu potrebu naručioca. Naručilac ističe da  studije nastale na različitim radiološkim modalitetima ( nastalim u okviru Instituta ili na drugim ustanovama), mogu predstavljati presudne i izuzetno značajne dijagnostičke informacije od interesa za dijagnostiku patologija. Ističemo i da naručilac ne želi sniziti svoje zahteve na uštrb svojih potreba.

Ova informacija, shodno čl. 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, objavljuje se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ