|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 893/4-4

Датум: 28. 04. 2017.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем в. д. директора Института за плућне болести Војводине бр. 893/2 од 03. 04. 2017. године, сачинила је

I измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара -

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7-2017, за партију бр. 1 рендген апарат

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, Партија бр. 1. Рендген апарат у тачки 3)1) техничке карактеристике (спецификација) мења се следеће:

У тачки 1. Пацијент сто мења се:

- тачка 1.1. и гласи: „Димензије пацијент стола: мин. 210 x 85 цм (+/- 5%) или веће“

- тачка 1.4 и гласи: „Трансверзално померање пливајуће плоче стола мин. 28цм (+/- 10%) или више“

- тачка 1.7 и гласи: „Лежиште за касете прихвата све стандардне касете од 18x24цм до 35x43 цм“

У тачки 2.  Подни носач РТГ цеви мења се тачка 2.3 и гласи: „опсег верикалног померања цеви мин. 150цм, са минималним растојањем од фокуса цеви до пода 35цм (+/- 10%) и ниже“.

У тачки 3.  Генератор  мења се:

- тачка 3.1. и гласи: „Генератор: високофреквентни мин.120kHz(+/- 20%)“

- тачка 3.5. и гласи: „Распон мА: мин. 25-630mA“

- тачка 3.6. и гласи: „Распон мАс: мин. 0.5-800 mAs“

У тачки 5.  Вертикални статив за снимања пацијената мења се тачка 5.1 и гласи: „Oпсег вертикалног померања склопа за прихват касете мин. 150цм, са минималним растојањем од центра до пода 35цм (+/- 10%) и ниже“.

У тачки 6.  Систем за компијутеризовану радиографију (ЦР систем) мења се тачка 6.7 и гласи: „16-битна (+/- 20%) аквизација слике“.

У тачки  7.5 Софтвер за радиолошке радне станице бришу се тачке 7.5.21 и 7.5.22.

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ