|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 1831/4

Датум: 29. 06. 2017.

додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РУКАВИЦЕ, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНОП 14/2017

Путем e-mailа дана 27. 06. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

“Наручилац у опису добра у документу Техничке карактеристике (спецификација) за партију 4 наводи прецизне техничке карактеристике тачно одређеног типа рукавица (Gamex) из каталога тачно одређеног произвођача Аnsell. И поред тога што се наручилац формално позвао на суфикс "или одговарајуће", немогуће је понудити неки други одговарајући тип рукавица јер захтеване техничке карактеристике упућују само на тип рукавица наведен у Техничким карактеристикама (спецификација). Са циљем да понуђачи могу понудити и неки други тип рукавица, а да за наручиоца то буде одговарајуће, постављамо следећа питања и сугестије измене вредности појединих техничких карактеристика.

Питање бр. 1.

Предлаже се наручиоцу да прихвати да понуђене рукавице имају дебљину на прстима у распону 0,21 - 0,29мм, уместо траженог распона 0,21 - 0,22мм, са образложењем да сматрамо да већа дебљина на прстима од свега 0,07мм не утиче значајно на промену перформанси при извођењу оперативних захвата. У случају не прихватања овог предлога, молимо наручиоца да образложи зашто је толеранција на дебљину рукавица на прстима могућа само за 0,01 мм.

Питање бр. 2.

Предлаже се наручиоцу да термин "елонгација" замени термином "сила кидања" јер се термин "елонгација" односи на истезање рукавица и изражава се у процентима. Термин "сила кидања" изражава се у њутнима (N) и одређен је стандардом ЕN 455-2 за једнократне медицинске рукавице.

Питање бр. 3.

Предлаже се наручиоцу да прихвати измену захтева техничке карактеристике, сила кидања и да она буде у распону 12 – 15N, уместо захтеваних минимум 15N, с обзиром да минимална сила кидања (према стандарду ЕN 455-2) износи минимум 9N.

Питање бр. 4.

Наручилац у опису добра у документу Техничке карактеристике (спецификација) захтева да ниво ендотоксина (Fit Kit Test) буде 0 µg/g. Напомиње се наручиоцу да наведени "Fit Kit Test" није у вези са нивоом ендотоксина, него представља тест за утврђивање специфичних алергених протеина пореклом од природног латекса. Ниво ендотоксина изражава измерену количину резидуалних бактеријских ендотоксина након стерилизације на узорку хируршких рукавица и изражава се бројем Endotoxin Unit (ЕU) по јединици запремине (нпр. 0,01 ЕU/ml) што представља вредност за рукавице без пудера. Постављен услов из конкурсне документације ствара код понуђача недоумицу да ли наручилац тражи ниво ендотоксина и/или ниво специфичних алергених протеина, у којим вредностима и у којим јединицама.

Питање бр. 5.

Наручилац у опису добра у документу Техничке карактеристике (спецификација) захтева да рукавице буду пресвучене са унутрашње стране синтетичким материјалом полиуретаном (ради лакшег навлачења обзиром да су рукавице без пудера). Обзиром да полиуретани представљају велику групу сложених синтетичких органских једињења, предлаже се наручиоцу да прихвати да рукавице буду пресвучене са унутрашње стране синтетичким слојем ради лакшег навлачења.

Питање бр. 6.

Наручилац у опису добра у документу Техничке карактеристике (спецификација) захтева да понуђено добро има "манжетну праву са лепљивим слојем".

Овакав захтев је индикован само на случајевима употребе једнократних мантила од полиетилена и сличних материјала. Предлаже се наручиоцу да прихвати да манжетна буде са уроланим рубом, чиме би обезбедио већу конкурентност понуђача којима је јасно да само једна одређена врста рукавица испуњава поменуте услове.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

На описане спецификације је МОГУЋЕ одговорити, јер постоје и други произвођачи који производе рукавице одговарајућег квалитета.

Одговор на питање бр. 1.:

Наручилац делимично прихвата сугестију потенцијалног понуђача и повећава распон дебљине рукавица на прстима за 0,01mm, па би уместо траженог распона 0,21- 0,22 mm био прихватљив распон 0,21- 0,23 mm. Већа дебљина рукавица на прстима директно утиче на тактилни осећај корисника.

Одговор на питање бр. 2.:

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и термин "елонгација" замењује термином "сила кидања".

Одговор на питање бр. 3.:

Наручилац остаје при првобитном захтеву да је сила кидања минимум 15N.

Одговор на питање бр. 4.:

Наручилац тражи ниво специфичних алергених протеина и то да буде 0 µg/g.

Одговор на питање бр. 5.:

Наручилац остаје при захтеву да рукавице буду пресвучене са унутрашње стране синтетичким материјалом полиуретаном (ради лакшег навлачења, обзиром да су рукавице без пудера).

Одговор на питање бр. 6.:

Наручилац остаје при захтеву да понуђено добро има "манжетну праву са лепљивим слојем".

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ